医用冷藏冷冻箱

1.产品样式：立式。
2.总容积≥300L。冷藏室容积≥190L。冷冻室容积≥100L。
3.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。
4.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃范围内可调。
[bookmark: _GoBack]5.外部材料为喷涂钢板。内部材料为PS吸塑内胆。冷藏冷冻室均为发泡门体，无CFC高密度聚氨酯发泡，门封条可拆卸。4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体,带2个调平脚，可固定箱体。
6.压缩机：知名品牌压缩机，数量2台。采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。
7.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。
8.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
[bookmark: _Hlk523476430]9.安全系统：键盘锁定功能，密码保护功能，防止随意调整运行参数；标配2个暗锁设计，防止开关门异常；备用电池确保断电后报警至少24小时；
10.资格凭证：医疗器械注册证；ISO9001质量管理体系认证；ISO13485医疗器械质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO45001职业健康安全管理体系认证。
11.售后质保：整机质保五年。
