超纯水机技术参数（数量1台）：
1.进水水源：城市自来水，水温1-45℃,水压0.1-0.5Mpa，TDS<300ppm；
2.制水量：≥40L/H，瞬间取水量：1.5-2L/min(水箱满水时)；
3.系统可同时生产纯水/超纯水，纯水电导率≤1μs/cm@25℃,水质达到中国试验分析用水《GB/T 6682-2008》二级水标准；超纯水电阻率≥18.25MΩ.cm@25℃,完全达到或优于《GB/T 33087-2016》高纯水水质标准要求；
4.系统工艺要求：预处理系统+反渗透系统+纯化系统+紫外灭菌系统+超纯化系统+终端过滤系统（提供所投产品型号系统工艺流程图）；
5.控制系统：微电脑全自动控制设计，LCD大屏幕中文彩色液晶屏显示，菜单式运行模式，触摸按键设计，高度灵敏，经久耐用；
[bookmark: _GoBack]6.安全防护：
（1）配备原水减压系统，杜绝了原水压力过高而引发漏水的事故；
（2）具备开机自检、开机自动冲洗、缺水停机保护、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能，为避免因为设备漏水、漏电、起火等安全事故给用户造成人员和财产损失，所投品牌设备需具有相关保险公司出具的产品质量责任险，由专业保险公司质量保障(提供“产品质量责任险”证明文件)；
7.水质监测：具备UP超纯水电阻率（电阻率仪电阻池常数0.01cm-1，温度自动补偿）、总有机碳量（TOC）在线检测显示功能（提供电阻率仪表校准报告）；
8.系统功能：
（1）具备超纯水取水不达标循环功能，循环功能可以自由开启和关闭，循环上限值可以自由设定（提供设备操作界面图）；
（2）具备定时(1-9999秒)定量(1-9999ml)取水功能、取水记录等历史数据储存查询下载（提供设备操作界面图）；
（3）具备定时开/关机功能，可任意设定开机/关机时间、当前日期时钟显示及设定功能（提供设备操作界面图）；
（4）具备三级PIN密码保护，开机密码、用户操作密码、设备管理密码；
9.设备组件：系统配备60升无菌储水箱；内置模块化一体式预处理、RO反渗透膜、纯化柱系统；
10.耗材管理：耗材失效真人语音报警及更换提示，耗材失效限值可根据实际需要在1-18.25MΩ.cm之间设定；
11.配置清单：设备主机一套（含预处理系统、反渗透系统、纯化水系统、超纯化系统、紫外灭菌系统、0.22微米除菌系统），≥60升无菌储水箱一套，安装配件包一套。
12.质保服务：中标单位提供三年免费质保服务。

